Утверждено

Решением Совета

НП «ЦЕНТРЭНЕРГООБСЛЕДОВАНИЕ»

Протокол № 04/ЦЭО от «18» мая 2011 г.

Правила 2

НП «ЦЕНТРЭНЕРГООБСЛЕДОВАНИЕ»

оснащения приборного парка, необходимого для

проведения энергетического обследования

г. Москва, 2011г.

1. Общие положения

1.1 Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ, Федерального закона от 01 декабря 2007 г. «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ, другими нормативными актами в области энергетического обследования и положениями Устава Некоммерческого партнерства по защите прав и законных интересов, лиц осуществляющих деятельность в области проведения энергетического обследования, «ЦЕНТРЭНЕРГООБСЛЕДОВАНИЕ» (далее – Партнерство).

1.2 Настоящие Правила являются обязательным документом для членов некоммерческого партнерства, которое имеет статус саморегулируемой организации в области энергетического аудита.

1.3 Настоящие Правила устанавливают единые требования к обеспечению приборной базы при проведении энергетического обследования объектов потребления энергоресурсов.

2. Измерительные системы

2.1 Система электроснабжения

Для измерений могут быть использованы имеющиеся в системах электроснабжения измерительные приборы или приборы организации, проводящей обследование.

Измерительная аппаратура должна удовлетворять следующим общим требованиям:

– все приборы должны быть поверены и иметь аттестацию органов Госстандарта;

– погрешность измерения параметров должна составлять не более:

по расходам электроэнергии                           ±1,5 %;

по измерению токов                                         ±5 %;

по показателям качества электроэнергии:

отклонение напряжения                                   ± 0,5 %;

доза фликера                                                      ± 5 %.

2.2 Системы освещения

Основная часть инструментального обследования сводится к измерению освещенности от искусственных и естественных источников света на нормируемой поверхности. Измерение освещенности в осветительных установках производится с помощью отечественных и импортных люксметров.

2.3. Системы отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и кондиционирования

Для измерений могут быть использованы имеющиеся на ИТП или ЦТП измерительные приборы, а при их отсутствии – переносные портативные приборы организации, проводящей энергоаудит. Все применяемые приборы должны иметь аттестацию органов Госстандарта.

Погрешность измерения не должна превышать:

1) для расходов – 2,5 %;

2) для давлений – 0,1 кгс/см2;

3) для температур – 0,1°С.

Измерение расходов. Могут быть использованы установленные в ИТП стационарные приборы, в том числе входящие в состав теплосчетчиков, позволяющие определить мгновенные значения расходов воды: измерительные диафрагмы, приборы турбинного или крыльчатого типа, а также электромагнитные, вихревые и ультразвуковые расходомеры. При отсутствии стационарных расходомеров могут быть использованы переносные ультразвуковые расходомеры с накладными датчиками отечественного или зарубежного производства серий «Portaflow» (Англия), «Sonoflo» и «Sonocal» (Дания) и др., имеющие аттестацию Госстандарта РФ.

Измерение давления. В качестве измерительных приборов могут быть использованы образцовые пружинные манометры. При организации автоматизированной системы измерений в качестве датчиков давления или перепада давлений могут использоваться датчики МТ-100 или датчики давления концерна «Метран», а также аппаратура аналогичного типа зарубежного производства, например цифровые манометры серии С 95 фирмы «COMARK».

Измерение температуры. Могут быть использованы ртутные термометры с ценой деления 0,1°С, устанавливаемые в имеющихся на трубопроводах термометрических гильзах, или термометры, входящие в состав теплосчетчиков узлов учета при наличии вторичной показывающей аппаратуры. Для измерения температуры при отсутствии измерительной аппаратуры на ИТП следует использовать стандартные термоэлектрические преобразователи и термометры сопротивления с вторичными показывающими и регистрирующими приборами. При отсутствии в точках измерения термометрических гильз измерения могут быть проведены с использованием датчиков поверхностного типа или инфракрасных бесконтактных термометров. При применении датчиков поверхностного типа необходимо обеспечить плотный контакт датчика с очищенной от краски и ржавчины поверхностью трубопровода.

Проведение обследования с помощью обычных показывающих или записывающих приборов неэффективно и очень трудоемко, поскольку требуется одновременная регистрация большого количества параметров в течение продолжительного времени. Поэтому для энергоаудита следует в первую очередь использовать портативные расходомеры.

Измерения в системах отопления. При проведении измерений параметров системы отопления для обеспечения стабильности этих параметров следует вторую ступень подогревателя горячего водоснабжения перевести на смешанную схему, если в обычном режиме она включена по последовательной схеме. Измеряют следующие параметры:

1) расходы сетевой воды и воды в квартальной сети при независимой схеме;

2) температуру сетевой воды и в квартальной сети;

3) среднюю температуру воздуха в отапливаемых помещениях;

4) давления сетевой воды и в квартальной сети при независимой схеме.

Основными характеристиками, которые должны измеряться при инструментальном исследовании систем кондиционирования зданий, являются: размеры помещений, относительная влажность воздуха, температура воздуха в помещении, скорость воздухообмена, температура подаваемого летом и зимой воздуха, температура наружного воздуха, инфильтрация воздуха. Для измерения влажности и температуры можно применять прибор типа КМ 8004 (Великобритания) или аналогичные приборы других фирм.

2.4 Системы водоснабжения

Для измерения можно использовать установленные в организации водосчетчики, а при их отсутствии применить портативные переносные приборы, например «Portaflow 300» с накопителем информации «Squirrel 1003» и другие приборы. Замеры проводить в интервале не менее одних суток. Необходимо также провести измерения рабочих характеристик насосов: коэффициентов включения и коэффициентов загрузки, изучить их системы регулирования расходов и давления.

Погрешность измерения не должна превышать:

1)для расходов – 2,5 %;

2) для давления – 0,1 кгс/см2.

2.5. Котельные

В организациях и предприятиях, имеющих собственные котельные, одним из основных этапов энергетического обследования являются инструментальные замеры на котельной.

1) Для проведения инструментального обследования применяются стационарные и (или) переносные специализированные приборы. Все применяемые приборы должны иметь аттестацию органов Госстандарта.

В таблице приведен ориентировочный список приборов для проведения исследований.

Перечень приборов для проведения измерений

| № | Измеряемый параметр | Наименование прибора, тип |
| --- | --- | --- |
| 1. | О2, СО2, СО, NOх, NO2, SO2, коэффициент избытка воздуха | Анализатор горения электронный КМ 9006 "Quintox" |
| 2. | Расход жидкостей с температурой до 200 °C | Ультразвуковой расходомер жидкости "Portaflow 300" |
| 3. | Измерение толщины стенок металлических труб | Ультразвуковой толщинометр "SONAGAGE" |
| 4. | Измерение температуры поверхностей | Термометр инфракрасный бесконтактный "Raytek Rayst ST60" |

Допустимые погрешности приборов для измерений характеристик котлоагрегатов приведены в следующей таблице.

Допустимая погрешность измерений

| № | Вид измерений | Измеряемые физические величины | Обеспечиваемые предельные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диапазон измерений | погрешность |
| 1 | Измерения расхода | Скорость потока жидкости Скорость потока воздуха | (0…10) м/с (0…30) м/с | < ±3% < ±3% |
| 2 | Измерения температуры | Температура | -199…1300 °С | < ±1°С |
| 3 | Измерения состава и свойств веществ | Концентрация отходящих газов топливопотребляющих установок: - окись углерода (СО) - двуокись углерода (СО2) - окись азота (NO) - двуокись азота (NO2) - двуокись серы (SO2) - кислород (О2) - углеводороды (Сx Нy) Состав производственной воды: - Ph - жесткость - содержание железа - нефтепродукты | 100…10000 ррм 0,3…20% 25…5000 ррм 50…1000 ррм 25…5000 ррм 0,25…25% 0,25…5% (по метану) 0,01…14 рН 0,01…4,7 мг/л 10…400 мкг/л 0,005…50 мг/л | ± 10% ± 1,5% ± 5% ± 5% ± 5% ± 1% ± 5% ± 0,01 рН ± 0,01 мг/л ± 10 мкг/л ± 40% |
| 4 | Электрические измерения | Параметры электрических сетей | < 2000 A < 750 В < 1200 кВ⋅А 45…65 Гц | < 1,5% < 1% < 2,5% < 1% |